无菌操作室及微生物培养室使用须知

一、无菌操作室：

1、每间无菌操作室均指定一位同志负责管理，该同志负责安排值日，检查环境状况，定期进行无菌检测，以及带教新同志。

2、无菌操作前的环境消毒杀菌：

每次无菌操作前，应预先开启紫外线杀菌灯三十分钟，然后用70%乙醇擦洗操作工作台面。

3、实验完毕后的环境消毒：

每次实验结束后，应整理自己的实验用品、器材，并全部带走。用70%乙醇擦洗操作工作台面，开启紫外线杀菌灯十分钟。

4、每个月应对无菌室进行一次较为彻底的清洁整理和消毒，方法如下：

整理无菌室，撤出一切无关物品，用0.1%的新洁尔灭擦拭实验桌椅，墙面以及地面。然后用甲醛熏蒸，并密闭48小时。（甲醛熏蒸方法：取一张报纸铺于地面上，称取10 克高锰酸钾置于玻璃或搪瓷容器内，一切准备就绪后，加入40 ml 甲醛(预先10 ml 水)，然后人迅速离开。）

二、微生物培养室：

1、微生物培养室指定一位同志负责管理，该同志负责安排值日，检查环境状况，定期进行无菌检测，以及带教新同志。

2、进入培养室内的所有样品外表面必须洁净，产孢培养物必须采取适当措施与外间安全隔离，以防止孢子飞散。

3、每个实验人员应每天检查自己的培养物品，发现污染应及时处理。对霉菌污染样品应采取适当灭菌措施，防止霉菌孢子飞散。

4、培养室桌面地面每周用0.1%新洁尔灭擦洗，每月进行一次熏蒸。

5、任何于微生物培养无关的物品不得放入培养室。此外，也不可将有毒有害、易燃易物品带入培养室。

（环境无菌质量检测方法：取LB 平板3付，在无菌室内打开15分钟，置于37度培养24小时，每个培养皿上菌落数不超过4个为合格。）